## Efficiency 1
GAU/SSH/044
Alpha spectrometry - efficiency check
Issue 1
U-236 | (SOC/RAM/186) | A= | 7.429 | Bq/g | Ref. date: | 2013-06-28
Pu-242 | (SOC/RAM/176) | A= | 100 | Bq/g | Ref. date: | 2013-06-28
Am-241 | (SOC/RAM/410) | A= | 434 | Bq/g | Ref. date: | 2013-06-28
DATE OF CALIBRATION: |  | 2020-12-15
Code | SOC/RAM number | U-236 (SOC/RAM/186) [g] | Pu-242 (SOC/RAM/176) [g] | Am-241 (SOC/RAM/410) [g] | U-236 [Bq] | Pu-242 [Bq] | Am-241 [Bq]
STD 1 | SOC/RAM/1031 | 0.5335 | 0.0432 | 0.01 | 3.9634 | 4.3199 | 4.2884
STD 2 | SOC/RAM/1032 | 0.5344 | 0.0427 | 0.01 | 3.9701 | 4.2699 | 4.2884
STD 3 | SOC/RAM/1033 | 0.534 | 0.0427 | 0.0104 | 3.9671 | 4.2699 | 4.4599
STD 4 | SOC/RAM/1034 | 0.5347 | 0.0427 | 0.0102 | 3.9723 | 4.2699 | 4.3742
STD 5 | SOC/RAM/1035 | 0.5347 | 0.0428 | 0.0102 | 3.9723 | 4.2799 | 4.3742
STD 6 | SOC/RAM/1036 | 0.5345 | 0.0426 | 0.0103 | 3.9708 | 4.2599 | 4.417
STD 7 | SOC/RAM/1037 | 0.5357 | 0.0427 | 0.0103 | 3.9797 | 4.2699 | 4.417
STD 8 | SOC/RAM/1038 | 0.5356 | 0.0427 | 0.0105 | 3.979 | 4.2699 | 4.5028
No | Det No | STD used | Instrument | U-236 counts | Pu-242 counts | Am-241 counts | counting time (live) [s] | U-236 counting efficiency [%] | Pu-242 countin efficiency [%] | Am-241 counting efficiency [%] | Average efficiency [%] | U-236 peak position [channel] | Pu-242 peak position [channel] | Am-241peak position [channel] | U-236 FWHM | Pu-242 FWHM | Am-241 FWHM | σ avg efficiency
1 | 1 | STD 1 | Octete 1 | 1408 | 1566 | 1788 | 1000 | 35.5253 | 36.2505 | 41.694 | 37.8233 | 153.8 | 194.98 | 255.27 |  |  |  | 2.753
2 | 2 | STD 2 | Octete 1 | 1544 | 1595 | 1809 | 1000 | 38.8911 | 37.3541 | 42.1837 | 39.4763 | 155.8 | 197.57 | 258.02 |  |  |  | 2.0146
3 | 3 | STD 3 | Octete 1 | 1362 | 1524 | 1697 | 1000 | 34.3325 | 35.6914 | 38.05 | 36.0246 | 158.15 | 200.32 | 260.29 |  |  |  | 1.5358
4 | 4 | STD 4 | Octete 1 | 1464 | 1527 | 1708 | 1000 | 36.8554 | 35.7616 | 39.0475 | 37.2215 | 156.48 | 198.02 | 258.61 |  |  |  | 1.3662
5 | 5 | STD 5 | Octete 1 | 1418 | 1560 | 1690 | 1000 | 35.6973 | 36.4491 | 38.636 | 36.9275 | 160.66 | 202.47 | 263.63 |  |  |  | 1.2465
6 | 6 | STD 6 | Octete 1 | 1448 | 1633 | 1823 | 1000 | 36.4662 | 38.3339 | 41.272 | 38.6907 | 155.05 | 196.47 | 256.62 |  |  |  | 1.9781
7 | 7 | STD 7 | Octete 1 | 1436 | 1586 | 1717 | 1000 | 36.083 | 37.1434 | 38.8722 | 37.3662 | 158.53 | 200.21 | 261.11 |  |  |  | 1.1495
8 | 8 | STD 8 | Octete 1 | 1426 | 1509 | 1628 | 1000 | 35.8384 | 35.3401 | 36.1552 | 35.7779 | 156.95 | 199.43 | 259.83 |  |  |  | 0.33552
9 | 9 | STD 1 | Octete 2 | 1497 | 1555 | 1735 | 1000 | 37.7709 | 35.9959 | 40.4581 | 38.0749 | 152.34 | 194.65 | 254.89 |  |  |  | 1.8343
10 | 10 | STD 2 | Octete 2 | 1599 | 1650 | 1799 | 1000 | 40.2765 | 38.6422 | 41.9505 | 40.2897 | 157.61 | 200.22 | 260.69 |  |  |  | 1.3506
11 | 11 | STD 3 | Octete 2 | 1406 | 1507 | 1757 | 1000 | 35.4416 | 35.2932 | 39.3953 | 36.71 | 155.95 | 197.72 | 258.27 |  |  |  | 1.8997
12 | 12 | STD 4 | Octete 2 | 1458 | 1632 | 1706 | 1000 | 36.7043 | 38.2207 | 39.0018 | 37.9756 | 156.2 | 198.23 | 258.18 |  |  |  | 0.95382
13 | 13 | STD 5 | Octete 2 | 1506 | 1619 | 1731 | 1000 | 37.9127 | 37.8276 | 39.5733 | 38.4379 | 157.88 | 199.51 | 260.55 |  |  |  | 0.80363
14 | 14 | STD 6 | Octete 2 | 1433 | 1579 | 1797 | 1000 | 36.0884 | 37.0662 | 40.6833 | 37.946 | 160.71 | 203.31 | 264.37 |  |  |  | 1.9763
15 | 15 | STD 7 | Octete 2 | 1480 | 1599 | 1772 | 1000 | 37.1886 | 37.4478 | 40.1173 | 38.2513 | 155.89 | 197.85 | 259.29 |  |  |  | 1.3238
16 | 16 | STD 8 | Octete 2 | 1457 | 1540 | 1616 | 1000 | 36.6175 | 36.0661 | 35.8887 | 36.1908 | 156.73 | 198.46 | 259.18 |  |  |  | 0.31032
17 | 17 | STD 1 | Alpha Duo 1 | 1282 | 1411 | 1652 | 1000 | 32.3462 | 32.6625 | 38.5226 | 34.5104 | 319.04 | 375.96 | 459.37 |  |  |  | 2.84
18 | 18 | STD 2 | Alpha Duo 1 | 1301 | 1446 | 1603 | 1000 | 32.7703 | 33.8646 | 37.38 | 34.6716 | 317.03 | 374.54 | 456.64 |  |  |  | 1.9665
19 | 19 | STD 3 | Alpha Duo 2 | 1262 | 1393 | 1650 | 1000 | 31.8118 | 32.6234 | 36.9961 | 33.8104 | 306.92 | 362.8 | 443.79 |  |  |  | 2.2769
20 | 20 | STD 4 | Alpha Duo 2 | 1227 | 1412 | 1409 | 1000 | 30.889 | 33.0684 | 32.2119 | 32.0564 | 307.34 | 362.79 | 445.13 |  |  |  | 0.89648
21 | A 1-1A | STD 1 | Alpha Analyst | 1612 | 1773 | 1879 | 1000 | 40.6725 | 41.0422 | 43.816 | 41.8436 | 285.43 | 345.46 | 433.63 |  |  |  | 1.4029
22 | A 1-1B | STD 1 | Alpha Analyst | 1281 | 1419 | 1609 | 1000 | 32.321 | 32.8477 | 37.5199 | 34.2295 | 286.97 | 346.99 | 435.03 |  |  |  | 2.3366
23 | A 1-2A | STD 2 | Alpha Analyst | 1440 | 1541 | 1669 | 1000 | 36.2715 | 36.0895 | 38.919 | 37.0933 | 284 | 344.16 | 432.09 |  |  |  | 1.2931
24 | A 1-2B | STD 2 | Alpha Analyst | 1464 | 1604 | 1788 | 1000 | 36.876 | 37.5649 | 41.694 | 38.7116 | 276.56 | 335.82 | 423.09 |  |  |  | 2.1275
25 | A 1-3A | STD 3 | Alpha Analyst | 1426 | 1560 | 1823 | 1000 | 35.9458 | 36.5345 | 40.8751 | 37.7851 | 290.59 | 351.25 | 440.18 |  |  |  | 2.1981
26 | A 1-3B | STD 3 | Alpha Analyst | 1383 | 1497 | 1759 | 1000 | 34.8619 | 35.059 | 39.4401 | 36.4537 | 288.51 | 348.77 | 437.34 |  |  |  | 2.1133
27 | A 1-4A | STD 4 | Alpha Analyst | 1667 | 1699 | 1815 | 1000 | 41.9658 | 39.7898 | 41.4937 | 41.0831 | 294.39 | 355.54 | 445.27 |  |  |  | 0.93459
28 | A 1-4B | STD 4 | Alpha Analyst | 1184 | 1266 | 1370 | 1000 | 29.8065 | 29.6491 | 31.3203 | 30.2587 | 292.19 | 353.35 | 442.76 |  |  |  | 0.75345
29 | A 1-5A | STD 5 | Alpha Analyst | 1529 | 1682 | 1843 | 1000 | 38.4917 | 39.2996 | 42.1338 | 39.975 | 297.89 | 358.96 | 448.75 |  |  |  | 1.5617
30 | A 1-5B | STD 5 | Alpha Analyst | 1443 | 1675 | 1741 | 1000 | 36.3267 | 39.1361 | 39.8019 | 38.4216 | 285.54 | 345.94 | 434 |  |  |  | 1.506
31 | A 1-6A | STD 6 | Alpha Analyst | 1474 | 1698 | 1909 | 1000 | 37.121 | 39.8597 | 43.219 | 40.0666 | 320.79 | 381.29 | 470.27 |  |  |  | 2.4938
32 | A 1-6B | STD 6 | Alpha Analyst | 1268 | 1383 | 1572 | 1000 | 31.9331 | 32.4652 | 35.5894 | 33.3293 | 286.85 | 347.22 | 435.22 |  |  |  | 1.6129
Date: |  | 2020-12-18

## Efficiency 2
GAU/SSH/044
Alpha spectrometry - efficiency check
Issue 1
U-236 | (SOC/RAM/186) | A= | 7.429 | Bq/g | Ref. date: | 2013-06-28
Pu-242 | (SOC/RAM/176) | A= | 100 | Bq/g | Ref. date: | 2013-06-28
Am-241 | (SOC/RAM/410) | A= | 434 | Bq/g | Ref. date: | 2013-06-28
DATE OF CALIBRATION: |  | 2021-04-03
Code | SOC/RAM number | U-236 (SOC/RAM/186) [g] | Pu-242 (SOC/RAM/176) [g] | Am-241 (SOC/RAM/410) [g] | U-236 [Bq] | Pu-242 [Bq] | Am-241 [Bq] |  | σ U-236 [Bq] | σ Pu-242 [Bq] | σ Am-241 [Bq]
STD 1 | SOC/RAM/1031 | 0.5335 | 0.0432 | 0.01 | 3.9634 | 4.3199 | 4.2863 |  | 0.0013925 | 0.23148 | 4.34
STD 2 | SOC/RAM/1032 | 0.5344 | 0.0427 | 0.01 | 3.9701 | 4.2699 | 4.2863 |  | 0.0013902 | 0.23419 | 4.34
STD 3 | SOC/RAM/1033 | 0.534 | 0.0427 | 0.0104 | 3.9671 | 4.2699 | 4.4578 |  | 0.0013912 | 0.23419 | 4.1731
STD 4 | SOC/RAM/1034 | 0.5347 | 0.0427 | 0.0102 | 3.9723 | 4.2699 | 4.3721 |  | 0.0013894 | 0.23419 | 4.2549
STD 5 | SOC/RAM/1035 | 0.5347 | 0.0428 | 0.0102 | 3.9723 | 4.2799 | 4.3721 |  | 0.0013894 | 0.23364 | 4.2549
STD 6 | SOC/RAM/1036 | 0.5345 | 0.0426 | 0.0103 | 3.9708 | 4.2599 | 4.4149 |  | 0.0013899 | 0.23474 | 4.2136
STD 7 | SOC/RAM/1037 | 0.5357 | 0.0427 | 0.0103 | 3.9797 | 4.2699 | 4.4149 |  | 0.0013868 | 0.23419 | 4.2136
STD 8 | SOC/RAM/1038 | 0.5356 | 0.0427 | 0.0105 | 3.979 | 4.2699 | 4.5007 |  | 0.001387 | 0.23419 | 4.1333
No | Det No | STD used | Instrument | U-236 counts | Pu-242 counts | Am-241 counts | counting time (live) [s] | U-236 counting efficiency [%] | Pu-242 countin efficiency [%] | Am-241 counting efficiency [%] | Average efficiency [%] | U-236 peak position [channel] | Pu-242 peak position [channel] | Am-241peak position [channel] | U-236 FWHM | Pu-242 FWHM | Am-241 FWHM | σ avg count effiiciency
1 | 1 | STD 1 | Octete 1 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 201 | 261
2 | 2 | STD 2 | Octete 1 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 197 | 258
3 | 3 | STD 3 | Octete 1 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 199 | 259
4 | 4 | STD 4 | Octete 1 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 198 | 258
5 | 5 | STD 5 | Octete 1 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 199 | 259
6 | 6 | STD 6 | Octete 1 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 196 | 256
7 | 7 | STD 7 | Octete 1 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 202 | 263
8 | 8 | STD 8 | Octete 1 |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 199 | 260
9 | 9 | STD 1 | Octete 2 | 1434 | 1543 | 1746 | 1000 | 36.1813 | 35.7181 | 40.734 | 37.5445 | 153 | 195 | 255 |  |  |  | 2.2633
10 | 10 | STD 2 | Octete 2 | 1610 | 1607 | 1823 | 1000 | 40.5536 | 37.6352 | 42.5305 | 40.2397 | 158 | 200 | 261 |  |  |  | 2.0108
11 | 11 | STD 3 | Octete 2 | 1442 | 1540 | 1753 | 1000 | 36.3491 | 36.0661 | 39.3244 | 37.2465 | 156 | 198 | 259 |  |  |  | 1.4738
12 | 12 | STD 4 | Octete 2 | 1379 | 1528 | 1660 | 1000 | 34.7155 | 35.7851 | 37.9683 | 36.1563 | 156 | 197 | 258 |  |  |  | 1.3536
13 | 13 | STD 5 | Octete 2 | 1475 | 1560 | 1649 | 1000 | 37.1323 | 36.4491 | 37.7167 | 37.0994 | 159 | 201 | 261 |  |  |  | 0.51801
14 | 14 | STD 6 | Octete 2 | 1394 | 1565 | 1833 | 1000 | 35.1063 | 36.7376 | 41.5182 | 37.7874 | 161 | 203 | 265 |  |  |  | 2.7209
15 | 15 | STD 7 | Octete 2 | 1437 | 1621 | 1743 | 1000 | 36.1081 | 37.9631 | 39.4797 | 37.8503 | 158 | 200 | 261 |  |  |  | 1.3787
16 | 16 | STD 8 | Octete 2 | 1418 | 1574 | 1566 | 1000 | 35.6374 | 36.8624 | 34.7949 | 35.7649 | 159 | 201 | 262 |  |  |  | 0.84883
17 | 17 | STD 1 | Alpha Duo 1 | 1312 | 1449 | 1604 | 1000 | 33.1031 | 33.5422 | 37.4212 | 34.6888 | 317 | 373 | 456
18 | 18 | STD 2 | Alpha Duo 1 | 1337 | 1553 | 1668 | 1000 | 33.6771 | 36.3705 | 38.9143 | 36.3207 | 315 | 371 | 453
19 | 19 | STD 3 | Alpha Duo 2 | 1315 | 1451 | 1626 | 1000 | 33.1478 | 33.9818 | 36.4754 | 34.535 | 308 | 363 | 444
20 | 20 | STD 4 | Alpha Duo 2 | 1294 | 1422 | 1525 | 1000 | 32.5757 | 33.3026 | 34.8805 | 33.5863 | 310 | 367 | 448
21 | A 1-1A | STD 1 | Alpha Analyst |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 346 | 434
22 | A 1-1B | STD 1 | Alpha Analyst |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 343 | 431
23 | A 1-2A | STD 2 | Alpha Analyst |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 346 | 434
24 | A 1-2B | STD 2 | Alpha Analyst |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 335 | 422
25 | A 1-3A | STD 3 | Alpha Analyst |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 350 | 439
26 | A 1-3B | STD 3 | Alpha Analyst |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 355 | 444
27 | A 1-4A | STD 4 | Alpha Analyst |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 357 | 446
28 | A 1-4B | STD 4 | Alpha Analyst |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 354 | 443
29 | A 1-5A | STD 5 | Alpha Analyst |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 360 | 449
30 | A 1-5B | STD 5 | Alpha Analyst |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 347 | 435
31 | A 1-6A | STD 6 | Alpha Analyst |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 351 | 440
32 | A 1-6B | STD 6 | Alpha Analyst |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 347 | 436
Date: |  | 2021-04-12
Data enetered by: |  | mj

## Sheet1
GAU/SSH/044
Alpha spectrometry - efficiency check
Issue 1
Det No | Average efficiency [%] | Std dev
OCTETE 1
1 | 37.8233 | 2.753
2 | 39.4763 | 2.0146
3 | 36.0246 | 1.5358
4 | 37.2215 | 1.3662
5 | 36.9275 | 1.2465
6 | 38.6907 | 1.9781
7 | 37.3662 | 1.1495
8 | 35.7779 | 0.33552
OCTETE 2
9 | 38.0749 | 1.8343
10 | 40.2897 | 1.3506
11 | 36.71 | 1.8997
12 | 37.9756 | 0.95382
13 | 38.4379 | 0.80363
14 | 37.946 | 1.9763
15 | 38.2513 | 1.3238
16 | 36.1908 | 0.31032
ALPHA DUO 1
17 | 34.5104 | 2.84
18 | 34.6716 | 1.9665
ALPHA DUO 2
19 | 33.8104 | 2.2769
20 | 32.0564 | 0.89648
ALPHA ANALYST
A 1-1A | 41.8436 | 1.4029
A 1-1B | 34.2295 | 2.3366
A 1-2A | 37.0933 | 1.2931
A 1-2B | 38.7116 | 2.1275
A 1-3A | 37.7851 | 2.1981
A 1-3B | 36.4537 | 2.1133
A 1-4A | 41.0831 | 0.93459
A 1-4B | 30.2587 | 0.75345
A 1-5A | 39.975 | 1.5617
A 1-5B | 38.4216 | 1.506
A 1-6A | 40.0666 | 2.4938
A 1-6B | 33.3293 | 1.6129
Date: | 2020-12-18

## Sheet2
GAU/SSH/044
Alpha spectrometry - efficiency check
Issue 1
Det No | Average efficiency [%] | Std dev
OCTETE 1
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
OCTETE 2
9 | 37.5445 | 2.2633
10 | 40.2397 | 2.0108
11 | 37.2465 | 1.4738
12 | 36.1563 | 1.3536
13 | 37.0994 | 0.51801
14 | 37.7874 | 2.7209
15 | 37.8503 | 1.3787
16 | 35.7649 | 0.84883
ALPHA DUO 1
17 | 34.6888
18 | 36.3207
ALPHA DUO 2
19 | 34.535
20 | 33.5863
ALPHA ANALYST
A 1-1A | 0
A 1-1B | 0
A 1-2A | 0
A 1-2B | 0
A 1-3A | 0
A 1-3B | 0
A 1-4A | 0
A 1-4B | 0
A 1-5A | 0
A 1-5B | 0
A 1-6A | 0
A 1-6B | 0
Date: | 2021-04-12